铜陵市第三人民医院采购16排CT维保

国内竞争性招标

招标文件

项 目  编 号:

招   标   人：铜陵市第三人民医院

编 制  日 期：二○二五年五月

目录

- 招标项目要求

第二章   投标人须知

第三章   参考合同

第五章   投标文件格式

第六章   评标方

第一章 招标项目要求

A  商务要求

- 投标人资格要求：

详见招标公告。

二、合同签订要求：
采购合同由中标人与招标人双方签订，签订时间为中标人领取《中标通知书》之日起10个工作日内。如规定时间内中标人未向招标人履行合同签订义务，则视为自动放弃中标资格，招标人可以依据评标结果中的排名顺位选择依次选择下一候选人获得中标资格，亦可重新组织招标采购。

三、付款方式：

每年支付一次，每年服务期结束后一个月内付清。

四、最高限价：

本项目设最高限价：人民币￥50,000.00元/年（伍万元/年）超出此限价的投标将视为实质性不响应，其投标被拒绝，投标文件不予进入评审环节。

- B  技术要求

一、招标内容

| 设备名称 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 16排CT维保 | 1台 | Emotion 16CT 保修年限三年 |

二、技术要求

| 编号 | 项 目 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1* | 保修范围要求 | Emotion 16CT机除球管外所有设备零备件及工作站副台包含在保修范围内（不包含第三方产品及移机），预防性保养（每合同年度内两次，包括碳刷等所有耗材）。 |
| 2 | 保修年限 | 3年。 |
| 3 | 开机率保证 | ≥95% |
| 4 | 响应时间 | 故障报修后2小时内电话响应，宕机情况下24小时内工程师必须赶到现场进行维修，工程师到达现场后须48小时内修复。 |
| 5 | 具有24小时电话支持热线 | 提供24小时热线服务。 |
| 6 | 具备专业技术培训能力 | 根据甲方要求，可免费对甲方技术人员进行针对性培训，提升甲方技术人员技术操作能力。 |
| 7 | 维保公司专职工程师人数 | 至少有3名经过正规培训的专业工程师，并提供相关射线设备维修类培训资质证明原件或复印件加盖投标单位公章。以及投标人为工程师缴纳社保的雇佣关系证明。 |
| 8 | 专用工具 | 万用表、力矩扳手≥2套。提供相应的校准证明。 |
| 9 | 国内备件库数量 | ≥1个专业、充足设备零配件仓库，单个库房面积≥500平方米。提供库房地址和面积，提供库房租赁证明。 |
| 10 | 零备件质量保证及承诺 | 所有零备件均为经生产厂家出品的原装合格零备件；必须为全新。球管须提供球管证书和出厂检测证明；若为不合格备件，证件不齐全球管，则甲方保修不付款，同时赔偿医院损失。球管型号：MCT-172，价格：≤52万，若更换时市场球管价格低于52万，以市场价为准。如能维修球管请另行报价。（如球管损坏、等待备件或维修期间，无偿提供临时备用球管。） |
| 11 | 用户名单 | 安徽省内具有≥2个以上保修用户。要求提供合同查阅，合同需要是同类型设备。 |
| 12 | 安全升级、安全检查、质量保证 | 按标准的安全升级、安全检查、质量保证 |
| 13* | 资质证件 | 提供具有医疗器械销售或服务、维修等医疗器械相关经营许可证。 |
| 14 | 付款方式 | 每年支付一次，预算≤5万/年。每年服务期结束后一个月内付清。 |

第三章投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人信息 | 招标人名称：铜陵市第三人民医院 招标人地址：安徽省铜陵市淮河大道1758号 |
| 2 | 项目名称 | 铜陵市第三人民医院采购16排CT维保 |
| 3 | 备选方案 | 本项目只接受唯一投标报价。不接受选择性报价、不接受具有附加条件的报价。凡投标人递交两种及以上方案或者两种及以上投标报价的，投标无效。 |
| 4 | 服务周期 | 三年。 |
| 5 | 付款方式 | 详见第二章商务要求 |
| 6 | 投标截止时间 | 2025年5月19日下午17:00 (北京时间) |
| 7 | 招标答疑和通知 | 投标截止日前10天由潜在投标人提出问题，招标代理机构或招标人将问题汇总，解答后以邮件形式书面发还给所有投标人,逾期不予解答。投标人在投标截止时间之前有义务自行查看，如有遗漏，投标人自行承担责任。 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本1份,副本2份。为方便开标唱标，投标人应将《投标一览表》一齐密封提交。 |
| 9 | 开标时间和地点和递交投标文件地点 | 开标时间:2025年5月20日 开标地点:铜陵市第三人民医院 投标文件递交地点：铜陵市郊区第三人民医院医疗设备科 顾主任 0562-2105690 |
| 10 | 中标通知 | 中标单位将在铜陵市第三人民医院官网上公示，招标人不另行通知。 |

第四章参考合同格式

甲方：

乙方：

根据                  项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、列入本协议的设备：

设备名称及型号：计算机断层扫描设备CT—EMOTION 16

附属设备包括：工作站副台

二、维保服务费金额：（大写）：________________元（￥_______________元）人民币。

三、维保服务内容：

A. 维保方式：

B. 维保周期：三年。

C. 维保范围：除球管外所有设备零备件及工作站副台包含在保修范围内（不包含第三方产品及移机），预防性保养（每合同年度内两次，包括碳刷等所有耗材）。

D. 服务要求：

安全检查		有

质量保证		有

即时服务	24小时X 365天热线支持。24小时到达现场。报修后48小时内修复

预防性保养	每年 2 次 （一次A级保养含耗材；一次B级保养）

保养工时		全保

保养耗材		全保

维修工时		全保

备件			全包（球管除外，如球管损坏、等待备件或维修期间，无偿提供临时备用球管。）, (其他厂家产品及移机除外)

开机率			95% 以上

所有零备件均为经生产厂家出品的原装合格零备件；必须为全新。球管须提供球管证书和出厂检测证明；若为不合格备件，证件不齐全球管，则甲方保修不付款，同时赔偿医院损失。球管型号：MCT-172，价格：≤52万，若更换时市场球管价格低于52万，以市场价为准。

四、特殊情况声明：

五、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

六、协议生效及协议期限：

本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，协议期限为     年   月   日至   年     月    日。

七、付款方式

每年支付一次，每年服务期结束后一个月内付清。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招投标文件或本合同规定的，甲方有权拒绝付款并要求乙方支付违约金，造成重大损失的甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方全额赔偿。

2)甲方报修24小时内，乙方工程师没能到达现场处理故障，每延迟一小时，乙方须向甲方赔偿300元；甲方报修后，乙方到达现场后保证48小时内修复，否则，每延迟一小时向甲方赔偿500元；乙方保证甲方设备开机率95%以上，如每超过一天，保修期顺延15天。

3)乙方在到达现场后七天内无法修复设备时，甲方有权自行请第三方维修，所有维修发生费用全部由乙方承担。

4) 甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总金额的5%的违约金。

5) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。其他未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（公章）：							乙方（公章）：

地址：										地址：

电话：										电话：

法人：									    法人：

日期：										日期：

第五章投标文件格式

投标文件装订要求：须有封面，内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的投标文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人自负。

- 封面格式

投标文件（□正本、□副本）

采购项目编号：

投标项目名称：投标项目名称、包次，由投标人填写

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

资格审查文件格式：

- 法定代表人证明书

单位法定代表人姓名同志，现任投标人名称的职务，为法定代表人，特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：年月日

附：代表人性别：年龄：岁

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

法定代表人身份证复印件加盖公章

- （二）法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（单位法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加安徽安天利信工程管理股份有限公司组织的投标项目名称，由投标人填写招标项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：性别：年龄：职务：

投标人：（名称并加盖公章）

法定代表人：（签字）

签发日期：有效日期至：年月日

（注：投标人的投标文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交投标文件和参加开标会的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人证明书及法定代表人的身份证复印件。）

代理人身份证复印件

（三）资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、招标公告中载明的资格条件佐证材料（加盖公章）；

重要提醒：

投标人资格审查文件包括内容如下：

（一）法定代表人证明书；

（二）法定代表人授权证书；

（三）资格审查文件要求提交的其它有效证明文件。

1、本节内容由投标人按照《资格审查文件》表中要求提交的其他相关证书或资格证明文件等进行编制。

2、资格文件的签字人应保证所作的声明及对一切问题的回答的真实性和准确性；

3、投标人提供的资料文件将被评标委员会，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

- 投标文件格式：

- （一）投标函

致（采购人名称）           ：

根据贵方就项目名称，由投标人填写的投标邀请（项目编号:），我方正式响应投标并提交下述文件1份正本和1份副本：

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交的投标总价为人民币：（用文字和数字表示的投标总价）。

- 本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 投标人将按招标文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自开标日起有效期为90天。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至投标文件封面指定地址、联系方式。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：本投标函为投标人响应本次招标项目的郑重承诺，投标人不得改动且必须满足。

## （二）投标一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 投标总价 | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 人民币：（大写）_________元 （小写）￥_________ | 三年 |  |

注：

1、投标人填写此表时不得改变表格的形式。

2、如果投标人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中添加说明。

3、此“投标一览表”一式两份，投标文件中一份，另一份单独密封于一信封内，并在该信封上标明投标人名称和“投标一览表”字样（不要装入投标文件的密封袋中），单独密封提交。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：        年      月     日

（三）分项价格表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 内容 | 设备名称 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 16排CT （Emotion 16CT） |
| 1 | 服务内容 | Emotion 16CT机除球管外所有设备零备件及工作站副台包含在保修范围内（不包含第三方产品及移机），预防性保养（每合同年度内两次，包括碳刷等所有耗材）。 |
| 2 | 服务时间 | 三年 |
| 3 | 维保费用 |  |
| 4 | 保险费 |  |
| 5 | 税金 |  |
| 6 | 技术服务费 |  |
| 7 | 培训费 |  |
| 8 | 质量保证期内的服务费用 |  |
| 9 | 其他费用 |  |
|  | （该表中无体现的费用但本项目有产生的其他费用） |  |
| 10 | 合计总价 |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（四）商务条款偏离一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离／负偏离／正偏离”，如存在偏离需加以说明；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应招标文件商务条款的所有要求。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

- 技术条款偏离一览表

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

| 序号 | 招标文件条目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离情况及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离／负偏离／正偏离”，如存在偏离需加以说明；

2）对招标文件中商务条款按上列格式逐条说明。

投标人声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应招标文件技术条款的所有要求。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

- 投标人企业简介及类似业绩清单

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

说明：

1）本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制；

2）所附同类业绩均应提供合同复印件及甲方联系方式加以佐证，合同中应能够清楚查阅设备的品牌、型号及质保期；

3）业绩中如存在弄虚作假行为，一经查实按废标处理，并处以没收投标保证金的处罚。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（七）技术培训计划书（如有）

基本要求：

1. 根据第二章《技术要求》中的具体要求，拟定详细的培训计划。

2. 具体的培训计划与时间表由投标人自行填写，格式自拟。

3. 所提供须经投标人代表签字、投标人单位加盖公章方视为有效。

4. 如未填写本表视为不提供技术培训。

（八）维保服务方案

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

说明：

1）本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制；

2）维保方案中须包括对院方的工程师或技术操作人员进行一些设备原理及故障维修方面的针对性培训方案及具体措施。

3）维保方案中须包含具体的响应时间承诺、故障解决时间承诺、开机率承诺及具体的保障措施及方案。

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（九）投标人提交的其它商务和技术资料

项目名称：_______________________

项目编号: _______________________

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

投标人法定代表人或授权代理人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 评标方法

最低价评分法：即评标委员会根据招标文件的要求，对通过招标文件初审和详细审查的投标人进行评标，最低价者中标。

初步审查：

| 铜陵市第三人民医院采购16排CT维保国内竞争性招标项目初步审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人： |  |  |  |  |
| 初审指标 |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 提供有效的“三证合一”营业执照复印件或影印件，应完整的体现出营业执照的全部内容。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 格式参见第五章 |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 法定代表人参加投标的无需此件，提供身份证明复印件即可 |
| 4 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 5 | 开标一览表 | 格式、填写要求符合招标文件规定并加盖投标人公章 |  | 格式参见第五章 |
| 6 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书复印件或影印件 |
| 7 | 标书规范性 | 符合招标文件要求：封装符合要求；投标文件数量符合招标文件规定。无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 初审指标通过标准： 投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |  |  |
| 注：无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书材料的原件，但在投标文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，评委会可以视同其未提供。 |  |  |  |  |

备注：评审中，评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。